Έλεγχος και Ρύθμιση Πεχαμέτρων

Για την καλή λειτουργία των πεχαμέτρων του  σχολικού εργαστηρίου πρέπει να ακολουθούμε απλές αλλά πολύ σημαντικές οδηγίες

Πρώτο και σημαντικό:

Ο αισθητήρας του πεχαμέτρου πρέπει πάντα να φυλάσσεται μέσα στο κατάλληλο  υγρό φύλαξης (storage solution) το οποίο θα το βρείτε μέσα στην συσκευασία του οργάνου .

Αν έχει τελειώσει και ώσπου να αγοράσετε, εμβαπτίστε το αισθητήριο  μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα με απιονισμένο νερό.

Για να μετρήσουμε σωστά το pH ενός διαλύματος πρέπει ο αισθητήρας να βυθίζεται στο διάλυμα τουλάχιστον 4-5 cm

Πριν μετρήσουμε το  pH, πρώτα μετράμε τη θερμοκρασία για να γίνεται αυτόματη διόρθωση του pH όσο το χρησιμοποιούμε

## Έλεγχος πεχαμέτρου

Αν θέλουμε να ελέγξουμε την καλή λειτουργία του πεχαμέτρου

Εμβαπτίζουμε τον αισθητήρα της θερμοκρασίας σε διάλυμα γνωστού pH .

Μετά ανοίγουμε (ON) το όργανο (έτσι πετυχαίνουμε να γίνεται αυτόματη διόρθωση του pH το οποίο εξαρτάται από τη θερμοκρασία)

Εμβαπτίζουμε τον αισθητήρα του pH στο διάλυμα τουλάχιστον 4-5 cm

Επιλέγουμε το (pH) για να μετράει το όργανο το pH του διαλύματος

Εδώ προσέχουμε την ένδειξη του οργάνου

Μπορεί να μην σταθεροποιείται η τιμή. Περιμένετε 5-10 λεπτά ακόμα. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, τότε το πιο πιθανόν είναι να έχει ¨ξεραθεί¨ ο  αισθητήρας. Απλώς αφήστε τον μέσα σε διάλυμα συντήρησης μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του. Πόσο θα χρειαστεί; από λίγες έως πολλές ημέρες (20). Τακτικά μπορείτε να ανοίγετε το πεχάμετρο και να ελέγχεται.

# Μπορεί να έχει σταθερή αλλά λάθος τιμή  Τότε θέλει ρύθμιση με ρυθμιστικά διαλύματα.

Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα το ρυθμίσουμε στις όξινες περιοχές όταν πρόκειται να μετρήσουμε όξινα διαλύματα  ή στις βασικές. Για τις ανάγκες του σχολικού εργαστηρίου μία ρύθμιση είναι αρκετή για όλη την περιοχή του pH .

Πως θα ρυθμίσουμε το πεχάμετρο:

- Εμβαπτίζουμε τον αισθητήρα της θερμοκρασίας σε ρυθμιστικό διάλυμα με pH 7.01 το οποίο έχουμε βάλει σε δοκιμαστικό σωλήνα ώστε να μπορεί ο αισθητήρα του pH να βυθιστεί στο διάλυμα τουλάχιστον 4-5 cm

- Μετά ανοίγουμε (ON) το όργανο.

- εμβαπτίστε το αισθητήριο του(pH)

- Επιλέγουμε το (pH) για να μετράει το όργανο pH του διαλύματος

- Αν δεν έχουμε σωστή ένδειξη, περιμένουμε λιγάκι και μετά με το κατσαβίδι γυρίζουμε τη αριστερή βίδα  ( για pH 7.01) μέχρι που η ένδειξη του οργάνου να δείχνει 7.01.

- Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία (3-5), αφού ξεπλύνουμε και στεγνώσουμε πολύ καλά τον αισθητήρα, με ρυθμιστικό διάλυμα 4.01 και ρυθμίζουμε την τιμή με τη δεξιά βίδα (4.01 – 10.01).